Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: *Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară)*

Descriere generală. Informaţii

Cod CPV: 33100000-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Lot | Denumire Lot | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,  | Valaorea estimativă fara TVA  |
| 1 | Videogastroscop | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descriere** | Destinat investigațiilor video-gastroscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |
| **Parametrul** | **Specificația** |
| **Sistem optic** | Cameră video CCD integrată | da |
| Fibră de lumină integrată | da |
| Câmp de vedere | minim 140ᵒ |
| Adâncimea câmpului de vizualizare | cel puțin diapazonul 2-100 mm |
| **Caracteristici fizice** | Diametrul exterior al tubului de inserție | Ø maxim 10 mm |
| Lungimea de lucru | minim 1000 mm |
| Canal instrumentar | Ø minim 2.5 mm |
| **Unghi de flexiune al capului distal** | Sus | minim 200ᵒ |
| Jos | minim 90ᵒ |
| Stânga | minim 90ᵒ |
| Dreapta | minim 90ᵒ |
| **Port de alimentare și aspirare** | Aer / apă / vacuum | da |
| **Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată**  | da |
| **Echipat cu manete pentru ajustare poziții** | Sus/Jos;Stânga/Dreapta;Blocare poziție; |
| **Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini** | minim 3 |
| **Accesorii** | Valvă aer/apă | minim 4 buc. |
| Valvă aspirație | minim 4 buc. |
| Valvă pentru biopsie | minim 2 buc. |
| Piesă bucală endoscopică | minim 1 buc. |
| Capac de protecție rezistent la apă | minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită |
| **Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU** | CV-190 & CLV-190 |

 | 1 440 000 lei |
| 2 | **Videocolonoscop** | 3 |

|  |
| --- |
| **Videocolonoscop** |
| **Descriere** | Destinat investigațiilor video-colonoscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei |
| **Parametrul** | **Specificația** |
| **Sistem optic** | Cameră video CCD integrată | da |
| Fibră de lumină integrată | da |
| Câmp de vedere | minim 140ᵒ |
| Adâncimea câmpului de vizualizare | cel puțin diapazonul 2-100 mm |
| **Caracteristici fizice** | Diametrul exterior al tubului de inserție | Ø maxim 13 mm |
| Lungimea de lucru | minim 1500 mm |
| Canal instrumentar | Ø minim 3.5 mm |
| **Unghi de flexiune al capului distal** | Sus | minim 160ᵒ |
| Jos | minim 160ᵒ |
| Stânga | minim 140ᵒ |
| Dreapta | minim 140ᵒ |
| **Port de alimentare și aspirare** | Aer / apă / vacuum | da |
| **Adaptat pentru spălare și dezinfectare în mașină automată**  | da |
| **Echipat cu manete pentru ajustare poziții** | Sus/Jos;Stânga/Dreapta;Blocare poziție; |
| **Butoane pentru achiziție și vizualizare de imagini** | minim 3 |
| **Accesorii** | Valvă aer/apă | minim 4 buc. |
| Valvă aspirație | minim 4 buc. |
| Valvă pentru biopsie | minim 2 buc. |
| Capac de protecție rezistent la apă | minim 1 buc., dacă dispozitivul necesită |
| **Compatibilitate cu sistemele endoscopice existente în dotarea IMSP IMU** | CV-190 & CLV-190 |

 | 1 125 000 lei |
| 3 | **Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației** | 2 |

|  |
| --- |
| **Sistem radiodiagnostic cu braț C și reconstrucție 3D la finele investigației** |
| **Descriere** | Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale.  |
| **Parametrul** | **Specificația** |
| **Generator raze X** | **de frecvență înaltă** | minim 40 KHz |
| **Gama KV** | 40-120 |
| **puterea generator** | ≥ 15 kW |
| **Tub radiogen** | **tip** | cu anod rotativ |
| **sistem de răcire** | controlat de procesor |
| **Regimuri de lucru** | **Fluoroscopic** | Normal |
| Pulsativ |
| **Radiografic** | da |
| **Colimare digitală** | da |
| **Doza de iradiere redusa**  | da |
| **Arcul C** | **Spatiul liber pentru pacient** | ≥ 76 cm |
| **adâncimea**  | ≥ 60 cm |
| **SID** | Distanta: minim 950 mm |
| **Rotire arc axa orizontala (Angulare)** | asistat electric (motorizat)≥ ±200° |
| **Unghiul de rotatie orbital** | asistat electric (motorizat)≥ +110/-40° |
| **Unghi de angulație pozițională**  | ≥ ±10° |
| **suport pe roți cu blocare** | da |
| **Panou comandă**  | **Tehnologie Touchscreen**  | da |
| **Telecomandă** | **Telecomandă/pedală** | da |
| **Detector tip FPD** | **Dimensiune cimp** | minim 30 x 30 cm |
| **Adîncime imagine, bit** | Minim 16 biţi |
| **Rezolutie de achizitie** | 1500 x 1500 pixel |
| **Vizualizare** | **stand cu 2 Monitoare / 1 whidescreen** | ≥19”  |
| **Modulul 3D** | **Complet motorizata** | da |
| **Achizitie de tip CT**  | da |
| **Functi de vizualizare 3D (MPR) inclusiv:axial,sagital,coronal** | da |
| **Achizitie/Postprocesare** | **Stocare ultima imagine (LIH)** | da |
| **Contrast/Lumiozitate** | da |
| **Inversie de gama** | da |
| **Programe anatomice generale** | da |
| **Programe anatomice 3D** | da |
| **Stocare imagini** | Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă |
| **Procesare imagini importate** | DICOM 3,0  |
| **Exportare imagini** | USB |
| **DAP-metru** | da |
| **Acesorii** | **Pedala dubla pentru control X-ray** | da |
| **Cheie de protectie conectare X-ray** | da |
| **Alimentare** | **Tensiunea curentului electric** | 230 V ±10%; 50 Hz |

 | 4 000 000 lei |
| 4 | **Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital** | 1 |

|  |
| --- |
| **Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital** |
| **Descriere** | Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. |
| **Parametru** | **Specificaţie** |
| **Configuraţie** | **Tub deasupra mesei** | da |
| **Panou de comandă în sala de examinare echipat cu 2 monitoare și pedală de lansare scopie** | da |
| **Operare de la distanță Masa telecomandata** | da |
| **Turnul de imagine** | **Radiografie în afara mesei** | da |
| **Grila** | detaşabilă |
| **(SID) max.**  | ≥125 cm |
| **(SID) min.** | 90 - 110 cm |
| **Control** | Fluoroscopia se acționează de la pedală |
| Radiografia se acționează din camera de examinare și control |
| **Detector** | **Mărime pixel** | ≤140µm |
| **Adâncime achiziţie regim radiografie** | min. 16 bit |
| **Tip** | flat panel |
| **Mărime, cm (in)** | ≥43x43 (17” x 17”) |
| **Fluoroscopia** | **Regim de lucru fluroscopie pulsativa**  | min. 3 - 30 fps |
| **Mărimea maxima a matricei în regim captare: Fluroscopie** | minim 1024x1024 pixel |
| **Radiografie**  | **Mărimea maxima a matricei în regim captare Radiografie** | minim 3024x3024 pixel |
| **Regim de lucru radiografie seriata** | min. 15 fps |
| **Radiografie scan**  | **Regim de achiziție automată pentru reconstrucție radiografie scan** | da |
| **Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuala pentru diferite zone anatomice** | min. 3 |
| **Zona de scanare** | min. 42x140 cm |
| **Viteza de scanare** | min. 10 cm/sec |
| **Rata de achizitie** | min. 3 fps |
| **Caracteristicele imaginii** | **Afişarea ultimei imagini** | da |
| **Memorie ciclu** | da |
| **Afișarea dozei de iradiere** | da |
| **Colimarea virtuală** | da |
| **Masa de examinare** | **Greutatea maximă a pacientului** | ≥250 kg |
| **Dimensiuni**  | ≥220x70 cm |
| **Mișcarea laterală** | ≥25 cm |
| **Deplasare longitudinală a turnului de imagine** | ≥160 cm |
| **Mișcarea verticală** | ≥50-110 cm |
| **Înclinarea mesei** | 90 /- 90 grade |
| **Greutatea maximă a pacientului la înclinare** | ≥200 kg |
| **Indicator poziție** | da |
| **Asigurarea mișcării motorizată**  | da |
| **Generatorul** | **Puterea**  | ≥80 kW |
| **Radiografia** | ≥40-150 KV |
| **Gama radiografică** | ≥0.5-800 mAs |
| **Fluoroscopia** | ≥50-120KV |
| **Tub X-ray** | **Capacitate de stocare termica a asmblului** | min. 700 kHU |
| **Pata focala mica, marime** | max. 0.7mm |
| **Pata focala mare, marime** | min. 1.1 mm |
| **Putere pata focal mica** | max. 60kW |
| **Putere pata focal mare** | min. 80kW |
| **kV max radiografie** | min. 150kV |
| **kV max radiofluroscopie** | min. 125kV |
| **Colimator** | **Regim lucru** | min. automat si manual |
| **Tip sursa lumina** | LED |
| **Tip colimare** | min. rectangular |
| **Filtre incorporate** | min. 3 tipuri |
| **Display** | **Cantitate** | minim 2 în sala de examinare;minim 2 în sala de control; |
| **Mărimea**  | ≥18 " |
| **Accesorii** | **Sticlă plumbată** | minim 1x0,8 m |
| **Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide)** | pentru adulţi |
| **Set radioprotecţie Operator (şorţ)** | 1 (min 0,35 mm Pb) |
| **Imprimantă** | **Procesare tip** | Termal direct / laser |
| **Interfaţă** | DICOM |
| **Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm** | ≥12 |
| **Format film, cm** | 20 x 25 - 35 x 43 |
| **Formate disponibile simultan** | ≥2 |
| **Staţie de lucru** | **Procesor**  | Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent |
| **HDD** | ≥ 500 GB |
| **RAM**  | ≥ 4 GB |
| **CD/DVD** | Obligatoriu |
| **Compatibil cu sistemele PACS** | Da |
| **USB** | ≥ 4 porturi |
| **Accesorii** | Mouse, tastatura |
| **DAP-metru** | da |
| **Soft de prelucrare** | **Post procesare** | obligatoriu |
| **Control nivel** | Zoom/Mărire; Rotire/Inversare |
|
| **Adnotări pe imagine** | marker, text, linii, unghi, lipse |
| **DICOM 3.0** | DICOM MWM |
| DICOM MPPS |
| DICOM Storage |
| DICOM RDSR |
| DICOM print |
| -Importul si exportul imaginilor de pe PACS |
| -Export imagini pe CD/DVD |
| -Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS |
| **Soft radiogafie scan** | da |

 | 3 333 334 lei |

Valoarea estimativă fără TVA 9 898 334 lei

1. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (*art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| 1 | Cererea de participare  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.* | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.  | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.* | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor* | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.* | DA |
|

|  |
| --- |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.  |
| Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE |

Cerințe de calificare obligatorii |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit  | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant  | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant  | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant  | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 48 Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA  |
| 15 | Declarație de la ofertant  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant  | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 19 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |
| 20 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 21 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATEDenumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de StatCodul fiscal: 1016601000212IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AAcu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.