Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: *Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Arhanghel Mihail*

Descriere generală. Informaţii

Cod CPV: 33100000-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Lot | Denumire Lot | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, | Valaorea estimativă fara TVA |
| 1 | **HOLTER ECG COMPATIBIL CU SOFTUL BTL CARDIOPOINT** | 2 | Număr de canale – 3  Durata înregistrării 1 – 2 zile  Cablu cu 5 fire pentru pacient – 1 bucată  Transfer date – USB sau SD Card  Rezoluția ecranului LCD – 128x 64 px  Stocare date – 2 GB  Frecvența eșantionare/rezoluție – 8 x 2000Hz/24 bit  Detectare pacemaker - 100µV /Circuit dedicat cu 40000Hz funcție detectare  Frecvența de răspuns – 0,049 – 220 Hz  Rezoluție digitală – 1,52µV  Potențial maxim electrozi - ±393 mV DC  Interval dinamică -66 mV  Nivel comun de respingere ( cu filtru digital) - >100db ( >115dB)  Baterii alkaline – 2 bucăți  Dimensiuni – 102x62x24 mm  Greutate – 106 g | 125 000,00 |
| 2 | **Video colonoscop compatibil cu рrосеsоrul si sursа**  **de lumina ЕРК -i7010 PENTAX Medical.** | 1 | Specificatie tеhniсă:  Video colonoscopul să fie compatibil cu procesorul și sursa de lumină EPK-i7010 PENTAX Medical.  1. Video colonoscop cu zoom Optic - obligatoriu;  2. Diametru ехtеrn maxim al tubului - 1З,2 mm;  З, Canalul de lucru ≥ З,7 mm;  4. Lungimea de luсru ≥ 1.500 mm;  5. Unglriul de vеdеrе ≥ 140 grade;  6. Adincimea cimprrlui vizual, in intervalul minim nu mai mare de 4 mm- si nu mai mic 100 mm (4-100);  7. Angulatia sus/jos minim 180 grade /180grade;  8. Angulatia stinga/dreapta minim 160 grade /160 grade;  9. Prezenta а З butoane pentru programare la necesitate si 1 butorr pentru controlul zoomului  optic - miсșоrаrе și mărirе;  10. Compatibil cu tehnologia i-scan рrеzеntă ре video procesorul sus menționat.  Prezenta tehnologiе:  - Flexibilitate gradată а tubului de introducere а colonoscopului;  - Sistem de luсru cu jet de ара sub presiune sau роrt dedicat реntru irigare cu ара; | 280 167 lei |
| 3 | **Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical** | 1 | Video duadenoscop compatibil сu рrосеsоrul și sursа de luminn ЕРК -i7010, PENTAX Medical – da;  1. Video duadenoscop - obligatoriu;  2. Diametru extem maxim al tubului -12.0 mm;  3. Canalul de lucru > 4.0 mm;  4. Lungimea de luсrч >1.200 mm;  5. Unghiul de vedere > 100 grade;  6. Unghiul de vedere retro > 10 grade;  7. Adîncimea cimpului vizual, in intervalul minim nu mai mаrе de 4 mm - si nu mai mic 60 mm  (4-60 mm);  8. Angulatia sus/jos minim 120 grade / 90 grade;  9. Angulatia stinga/dreapta minim 100 grade / 90 grade;  10. Prezența а 4 butoane pentru programare la necesitate;  11. Compatibil cu tehnologia i-scan sau analogic рrеzеntă ре video procesorul sus mentionat;  1 2. Prezenta tehnologie:  HD+ sau rezolutie înaltă; | 554 770 lei |
| 4 | **Cititor de casete digital** | 1 | 1. Dimensiunile casete: 35х43 cm (14"x17"), 35x35cm (14''х14''), 10''x12'', 8''x10'', 24х30 сm, 18x24 cm, 15x30 cm;  2. Timpul de incarcare: cel mult 70 sec.  3. Capacitatea de рrосеsаrе: арrох. 57 IPs/hr.  4. Specificatia de citire: cel puțin 10 pixels/mm  5. Timpul startarii imaginii ре monitor: min. 33 sec  6. Numarul de tray-uri: cel puțin 1  7. Network: 10 Base Т/100 Base ТХ  8. Conditiile electrice de alimentare: о faza 50 Нz; АC 240V; ±10%  9. Conditiile de operare:  temperatura: min. 15-30C;  Umiditatea: min. 15-80% RH;  Presiunea atmosferica: aproximativ 750- 1 060hPa | 208 334 lei |
| 5 | **Unitate electrochirurgicală, Coagulator în set cu forceps laparoscopic sigilare vaselor 5mm, 10mm** | 1 | Descriere: Unitatea electrochirurgicală este unitate universală care asigură energii adaptate în etansarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazată pe generarea de energie pentru aplicare generală, urologie, inclusiv ginecologie, colorectal, cardiac, ORL, artroscopie  Specificație tehnică:  1. Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor;  2. Monopolar cu conexiune internațională cu 3 pini: 1 priză;  3. Etanșarea bipolară și a vaselor: 2 prize;  4. Funcție de autotestare;  5. Indicatori: visual/acustic;  6. Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru;  7. Încărcarea și salvarea programelor personale;  8. Controlul volumului sunetului;  9. Software încorporat pentru rezecția bipolară în mediu salin;  10. Prizele de lucru sunt de tip „SMART”, recunosc automat sculele conectate și au configurație automată a energiei;  11. Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor);  12. Comunicarea erorilor;  Canale de ieșire:  13. Comutator de picior bipolar și etanșare a vaselor;  14. Comutator de picior monopolar și comutator de mână;  Moduri de lucru:  - Monopalar:  15. Tăiere pură: Putere maximă: 360-370W / 450 Ohm;  16. Tăiere cu efect de hemostază: Putere maximă: 330-340W / 450 Ohm;  17. Modul de coagulare „FULGURATION”. Putere maximă: 100-110W / 750 Ohm;  18. Coagulare moale Putere maximă: 340-350W / 450 Ohm;  19. Rezecție salină (TUR-P) Putere maximă: 340-350W / 450 Ohm;  20. Coagularea cu argon, Putere maximă: 100-110W / 750 Ohm;  - Bipolar:  21. Coagularea cu plasmă salină (rezecție sau vaporizare), Putere maximă: 120-140W/75 Ohm;  22. Coagulare forțată, Putere maximă: 170-175W / 75 Ohm;  23. Coagulare moale, Putere maximă: 100-110W / 30 Ohm;  Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent):  24. Putere maximă: 140-150W / 30 Ohm;  25. Sigilează vasele de sânge și limfatice până la 7mm în diametru;  26. Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic;  27. Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare, min. 3 cablu – 1 buc.;  28. Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, lama, ac) – 2 buc.;  29. Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -3 buc.;  30. Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), diametru 10 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată – 1 buc.;  31. Lame pentru vase cu diametrul de 10 mm pensă pentru etanșare – 10 buc.;  32. Pensă pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge (sistem de tăiere integrat), diametru 5 mm, utilizată în chirurgia laparoscopică, lungime minimă 30 cm, reutilizabilă, autoclavabilă, cu cablu de recunoaștere automată – 1 buc.;  33. Lame pentru vase cu diametrul de 5 mm pensă pentru etanșare – 10 buc.; | 377 667 lei |
| 6 | **Aparat performant de Haloterapie cu sare** | 1 | **Gеnerаtоr de aerosoli** саrе ofera terapie eficientă cu sare uscată  - halogenerator automat cu design mоdеrn  - Есrаn tactil de minim 7 inch.  - montat ре exteriorul oricărui perete al camerei de sare  - dimensiunea camerei de sаrе (m2), posibilitatea de а introduce in memoria  generatorului  - partea mесаniсă а generatorului sa fie formată din 3 blocuri ușor de inlocuit:  dozator, mоаră și ventilator (dozatorul din material plastic rezistent; moara din otel  inoxidabil)  - unitatea еlесtrоniсă include un microprocesor și memorie еlесtrоniсă  - sa existe о alegere а 6-7 moduri de haloterapie  - есrаnul sa afișeze practic vаlоаrеа concentrației de aerosoli din саmеrа de sare  in timp rеаl cu indicarea graficului de lucru si taimerului de timp  - posibile tensiuni de alimentare: 230V tensiune altemativă (Europa etc.); sau 12V DC (baterie auto)  - posibilitatea de comutare automată а 3 circuite periferice (imрrеună рână lа  1500 Watt: iluminare, ventilalie etc.)  - consumul de energie nu mai mult de 50 W (fara periferice)  - asigură fluxul continuu ,,non-stop" de aerosol in саmеrа halogenă  - dimensiuni exterioare aproximativ : inaltime 590, latimе 250, adancime 200mm, gаurа de 12cm. inspatele generatorului pentru iesirea fluxului de halogen  -corpul generatorului din material inox si vopsit de vopsea pulbere in сâmp  electrostatic  Set pachete cu sare 100kg  Pentru diversificarea metodelor in cabinetul de асuрunсtură  - Vасumrеflexoterapie, necesitate in:  **Cupe vacuum**  set cupe vacuum cu functie terapeutica, diferite marimi (diametru), material ABS transparent cu роmра vасuum inclus si min 2 furtuni in complect posibilitate de terapie cu si fără magneti.  In complect  -set de bоrсаnе din plastic durabil ABS (14-15 buc.) de diferit diametru  -роmра vacuum si min 3 furtuni  -set de magneti de diferit poli pentru tot setul de borcane  -cutie speciala pentru pastrare setului  Nurnăr de seturi - 6 seturi | 83 334 lei |
| 7 | **Insuflator electronic CO2** | 1 | Specificație tehnică:  Insuflator electronic CO2, pentru sistemul endoscopic KARL STORZ.  1. Endoflator, cu modul SCB integrat;  2. Alimentare 240 VАС, 50Hz, constând din: UI500 endoflator SCB 20090170 Саblu de conectare SCB, lungime 100 сm 20400030, Set chei universal 10-0312000030 сu filtru de gaz, steril, de unică folosință;  3. Insuflatorul de inaltă реrfоrmаnță cu incălzire ре gaz;  4. Debit minim 50 l/min;  5. Element de incălzire integrat;  6. Modul Pediatrie: incremente mici de reglare in intervalul inferior de ieșire, рrесum și limite de siguranță pentru presiune și debit. Comunicare cu platforma de vidеосаmеră pentru control din zona stеrilă;  7. Sistem de siguranță secuvent pentru аmеliоrаrеа оriсărеi suprapresiuni intracavitare саrе se poate dezvolta;  8. Presiune intracavitară (mmHg) rеgim de funcționare debit mare: 1...30; regim  de ореrаrе pediatrie: 1...15;  9. Debit l/min regim de ореrаrе debit mаrе: 1...50; mod de ореrаrе pediatrie: 0,1...15;  10. Incălzire prin furtun: da;  11. Dezinfecția: da;  12. Puterea medie admisă in timpul debitului 40 l/min (prеsiunе de intrare 60 bar) la 240 VАС, 230 Watt;  13. Intrare gaz (presiune max.) 100;  14. Cerințe de sistem pentru sistemul NEO de control SCB cu control SCB integrat Versiunea software NEO 20090001-45 sau mai mаrе;  15. Comunicare unitate SCB da;  16. Conexiune SCB 2;  17. Conexiune de insuflare 1;  18. Conexiune pentru incălzirea tubului pacientului 1;  19. Senzor de temperatura camerei da (1);  20. Conexiune de gaz pe spatele aparatului American;  21. Control prin есrаn tactil: da;  22. Gradul de siguranță СF;  23. Clasa de protectie IP IP21;  24. Clasa de protectie electrica - clasa de protectie 1;  - Tubul de insuflare:  25. Tub de insuflare, sterilizabil, diametru interior 9 mm, lungime 250 сm;  - Filtru de insuflare:  26. Filtru de gaz, cu conectori ISO, hidrofob ре аmbеlе рărți, de uniсă folosintă, steril, pachet de 25, pentru utilizare cu unităli de insuflare cu debit maxim de gaz de 50 l/min;  \_ Tub СО2 de inаltă presiune:  27. Tub de inaltă presiune CO2, racord american/german, lungime 102 сm;  28. Sticlă de CO2, gоаlă, cu conexiune gеrmаnă, 101; | 232 500 lei |
| 8 | **Sondă usg dublă cu transmiterea imaginei**  **pe smartphone sau tabletă, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare** |  | * Sonda wireless, care constă dintr-o sondă cu două capete, care integrează atât sonda convexa, cât și liniar, compatibilă cu Vscan Air, GE Healthcare. * Sonda convexă pentru aplicații: abdomen, fetal/obstetrică, ginecologie, urologie, toracic/plămân, cardiac (adult și pediatric, 40 kg și mai mult), vascular/vascular periferice, musculo-scheletal (convențional), pediatrie, îndrumare intervențională (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, lichid drenaj, blocaj nervos și biopsie)  1. Banda de frecvențe de lucru acopera minimum intervalul: 2,2 - 4,9 MHz cu centru frecvența de 3,3 MHz; 2. Numar de elemente: minim 127; 3. Adâncimea de scanare: până la 24 cm; 4. Sonda lineară pentru aplicatii: vascular/periferic vascular, musculo-scheletal, (convențional și superficial), organe mici, toracice/plămâni, oftalmic, pediatrie, cefalic neonatal, intervențional ghidare (include plasarea acului/cateterului cu mâna liberă, drenaj lichid, blocaj nervos, acces vascular și biopsie); 5. Banda de frecvențe de lucru acoperă minimum intervalul: 3,2 - 11 MHz MHz cu centru frecvența de 7,7 MHz; 6. Număr de elemente: minim 190; 7. Adâncimea de scanare: pina la 8cm; 8. Ecran pentru control dimensiuni: de la minim 5 la maxim 20 inch; 9. Memorie internă: minim 8GB; 10. Includerea posibilității de concectare la un numar nelimitat de utilizatori, fără a fi necesar de procurat soft pentru fiecare utilizator; 11. Compatibil cu soft tip Android si IOS, obligatoriu pentru ambele; 12. Control imagine:   -Inghetare /Frezze;  - Adâncime;  - Gain;  - Doppler color;  - Control vitezei in regim Doppler;  - Salvarea Video;  - Salvare Imagine;  - TGC;  - Marire/Zoom;  - Masurarea distanta liniara si elips;  13. Preseturi:  - Abdomen;  - Cardica;  - MSK;  - OB/Gyn;  - Vascualr;  - Pulmoni;  - Nerv;  - Părți moi;  - Fat Cap;  - Oftalmologie;  14. Pacient:  - Itroducerea pacientului sa fie inclusă;  - Lista internă salvată a pacientului;  - Revizualizarea pacietului și a datelor salvate pentru el;  15. Comunicarea/Conecatarea:  - Transfer date DICOM Server;  - Transfer date rapide prin intermediul tehnologiei share;  16. Siguranta:  - Imersibil in apă complet;  17. Indicatori Ecran:  - Prezența markerului care arată cum este plasată sonda;  - Statutul Bateriei;  - Tipul Presetului;  - Indicele zonei de focusare;  - Adâncimea;  18. Incărcător fără fir;   1. Capacitatea acumulatorului - minim 50 minute; | 91 667 lei |

Valoarea estimativă fără TVA 1 953 439 lei

1. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (*art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.* | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021  Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.  ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:  - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;  - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021  Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.* | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA.  -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.  - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor* | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. *Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.* | DA |
| |  | | --- | | Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.  Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. | | Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE |   Cerințe de calificare obligatorii | | | | |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 48 Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor, | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.  Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei)  Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 19 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: | | | | |
| 20 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 21 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;   1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:   Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  Codul fiscal: 1016601000212  IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“  Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.